乳品成份分析仪简易说明书

一 首次安装运行

1.开箱并查看装箱货物

A 主机

B  1个塑料水箱

C  3根软管

D  1跟主电缆

E  1张软件光盘

F  1升清洁液

G 打印机

H 打印机电源6V

I  打印机数据线（并口）

J  说明书

2.安装

将仪器放置在水平面上，将塑料水箱放置在一起旁边，将一个水箱装满清洁液，

另一水箱装满蒸馏水

3.连接电源

将仪器后部的电压调整到正确的档位

电源接口，主开关，主保险丝都在仪器右侧边

连接主电源线，确保接地！

4.连接软管

将软管分别链接到相应位置，从上倒下分别为：清洁液入口，蒸馏水入口，排污口

排污口软管可以连接到大容量容器（5-10升）或者直接排到下水管道。

请注意：请勿将排污软管连接到任何有压力的管道，如连接到大容量容器请勿封闭。

5.连接打印机

将打印机电源连接到机身背后的6V Printer Connection口

将并口线连接到机身背后的Printer Connection口

6.启动设备

打开设备电源进入预热阶段，按住机器后部的Rising-Pump按钮（启动泵按钮），

一直按住直到看到水从排污口排出

在预热阶段，请勿触碰面板按键否者会导致预热停止，整个预热阶段会持续10-90分钟

（根据气温情况）

7.关闭设备

如果设备关闭较长时间后，开机的预热时间可能长达90分钟。所以我们建议平时不要

关闭设备。如果较长的假期可以关闭设备。注意，关机之前仪器必须经过全面的清洁，

保证没有乳品残留。

预热后必须要校零，如果电源一直保持开状态仪器会自动在空闲时间每天校一次零。每

次校零需要大概8分钟。

8.校准

请在预热后开始校准，

选择“Zero Calibration”

按“Enter”

二 操作运行

1 仪器可输入20种不同的乳制品种。将30ml待测的样品奶放入取样管，保证多于30ml，不然仪器吸入空气，可能导致报错。将箭头调到measure后输入enter。大约2分钟后检测数据显示出来，并通过打印机打印出来。

2 rinsing键为启动蒸馏水泵键，点击后会抽取一定量的蒸馏水进入仪器

3 可以输入20种不同的乳制品，只需要进入“Product”项目，用上下键选择即可。

4 使用蒸馏水的校零基本是自动的。只要保证足够的蒸馏水在泵管中，大约每次需要50ml蒸馏水。每次校零需要8分钟。不需要手动操作，他可以完全自动开启在可选择的空闲时间。

这只是硬件的校零，不同于乳品成分的校准，成分校准由AB乳品校准完成。

5 仪器的清洗

使用清洗剂以及蒸馏水完成。必须保证有足够的清洗剂与蒸馏水。大约每次需要50ml清洗剂与150ml蒸馏水，大约需要15分钟。清洗不需要手动完成，可全自动清洗。

在setup中进去cleaning可进行手动清洗

注意

在清洗后不要立即进行校准，清洗剂对测试结果影响很大，由于清洗剂对仪器内腔的影响，使用后需要用蒸馏水大量清洗。

特别重要

不要在没有蒸馏水与清洗剂连接的状态下操作仪器，由于仪器有几个测试腔，如果乳品蛋白沉淀于内腔壁上，会导致测试腔无法使用。

6 setup设置

可设置三种样品模式，分别是全脂奶，脱脂奶，奶油。测试前选择相应模式。

同时可进行语言，时间，手动清洗，定时清洗等功能。

7 校准

仪器在出厂前用原奶进行过校准，但是在使用前还是需要对实际待测品进行校准调试。

仪器可以保存20种不同的校准数据用于20种不同的乳制品。因此在相应校准后，仪器可以直接切换到不同的乳制品检测，而不需要重复校准。

同一乳制品的成分校准有两个校准点：A校准点的乳制品，在所有参数上都具有比较低而B校准点都具有比较高的参数。A乳品是由B乳品稀释而来。稀释的比例必须正确同时必须要摇匀，以避免校准错误。我们推荐20%稀释（80%的B乳品以及20%的蒸馏水）。原则上待测乳品的参数必须在A与B乳品的参数范围内。

B乳品必须与待测乳品基本成分相似或是同一类型的乳品。A乳品与B乳品的差距不能太小，一般在20%到50%之间。

这个具体乳品的校准只需要被操作一次，以后每日的零点校准就足够满足仪器测试要求。

乳品相关组分的含量必须事先知道或通过其他分析得到。最好不要根据稀释比来计算各项值，而是通过其他方法来确定值（如Gerber，Kjeldahl，冰点法。）

正如之前提到的，出厂前已经为仪器做了基础校准。这个校准是采用了比较高精度的原奶/乳品。这个校准基本上已经可以满足大多数的需求。如果是原奶检测，仪器不需要再被校准，日常的零点校准就已足够。

其他情况，只需要校准单一参数即可，比如脂肪。在参数选择中就可以做到。

注意：成分检测是基于零点校准的，我们推荐在成分校准前先进行一下零点校准。

进行样品校准，输入已知参数并输入enter键，使用100mlA乳品进行校准。校准结束6分钟后，用相同方法进行B乳品的校准。

注意：整个校正过程不要中断。

不要在做完清洗（用标配洗涤剂或其他清洗剂）过程后马上校正。清洗剂会严重影响测量结果。要用蒸馏水进行彻底的清洗。

三 显示器上的信息

-Interrupted: 		由于按了某键，测量中断

-Air aspirated:	无法检测样品

-No Plateau:		在温度调整过程中未能达到稳定，必须重新测量

-Sample too hot:	样品过热无法进行温度调整

-Time out:		测量时间过程过长，仪器中断检测(仪器未经充分预热)

四 试管泵维护与更换

试管泵易老损，需定时更换，操作步骤：

--切断电源

--打开箱体

--拉开试管泵底部

--同时压住泵头锁阀

--拉开泵头

--将新泵头装入泵并锁住

--连接泵底

--盒上箱体

--连接电源

五 测试乳品要求

1 乳品的pH值不得低于6.3

2 不能含有气泡，样品中不能含有泡沫

3 乳品必须为液体，不能包含任何固体

4 乳品必须摇匀，原奶的脂肪必须为很好的分散开。

5 乳品温度为8到35℃。样品温度最好能保持一致，不需要被加热。

--样品必须是纯天然乳品。--乳品中不含添加剂。面粉，酸性物质，有色物质，盐，防腐剂会影响测量结果。

--样品无需均一，但不能太厚/过多奶油，呈酸性或凝乳状。

六 乳品凝结如何处理

**确保不用变质或有凝块的乳品进行测量。一旦发生，请作如下处理：

--彻底清洗直至一次性试管中的水变澄清

--使用标配的清洗剂进行测量(至少三次)

--彻底清洗

--使用蒸馏水进行测试。倘若8次测量值仍未达到标准状态，则需进行调零，重复整个过程。

**不要在清洗时进行校准。要尽快将凝块清洗出仪器。

七 日常维护：至少一天两次

测量结束，例如在夜晚或在较长测量间隙，仪器需要进行清洗。请使用标配的清洗剂，进行1-2个检测。具体操作：将样品接收器盛满清洗剂，放在样品吸管下，开始测量(此测量结果无需做参考)。操作完毕，必须用蒸馏水彻底清洗，并用蒸馏水做3-5次测试。观察测量结果以确保其回至标准状态，最后进行调零。

建议清洗过程

将2%的“Diverfoam SMS clorine-solution” 加热至40℃，每日清洗两次。

季度维护

每一季度需对仪器进行清洗。切断电源，打开机箱，除去内部杂尘及类似物质并检查两个易老损的试管泵。